荧光法溶解氧0-20mg/L

烨立智造，让科技更智能！

生产厂家：杭州烨立科技有限公司

地址：杭州市华西路299创意园七层

电话：0571-86695413/28812826/28115181    传真：0571-86695412

网址：www.05711718.com

YEH-DO150型

溶解氧在线监测仪

序言

感谢您对我们的支持。请在使用前，详细阅读操作说明书，帮助您正确使用本公司产品。

在收到仪器时，请小心打开包装，检查仪器及配件是否因运送而损坏,配件是否齐全，如发现异常，请联系我公司售后服务部门或地区客服中心,并保留包装物，以便寄回处理。

2：功能特性

在线溶解氧监测仪（以下简称仪表）采用投入式的安装方式，使用方便。运维成本低，不消耗试剂。使用安全，不会产生二次污染。广泛用于电厂、化工、医院用水、生活水和污水处理等。对水中的溶解氧进行连续监测和控制脱氧工艺。

仪表采用LCD液晶显示屏；智能型中文菜单操作；具有电流或电压输出，测量范围自由设定，高低超限报警提示和两组继电器控制开关，电极标定方便。

3：工作原理

荧光法溶解氧仪是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。调制的绿光照到荧光物质上使其激发，并发出红光，由于氧分子可以带走能量（猝熄效应），所以激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。我们采用了与绿光同步的红光光源作为参比，测量激发红光和参比光之间的相位差，并与内部标定值比对，从何计算出氧分子的浓度，并经过温度补偿输出最终值。采用猝熄原理，维护量小，不消耗氧气，没有流速和搅动的要求，不受硫化物等化学物质干扰，分辨率和测量精度高。

4.1．使用方法：

1、显示：将表头220V电源接好，并接上传感器探头，通电3分钟（电极使用前有一个初始化过程，这期间数据为0），就可以准确显示传感器的数值。

2、4-20mA输出：在仪表设置菜单的“远传设置”里4-20mA输入对应的量程值，就可以在电流输出端子得到对应的4-20mA变送电流。

3、报警输出：在仪表设置菜单的“DO输出设置”里输入高低越限报警值，越限时报警端子闭合。

4.2：技术特性

1、 工作电压：AC 220V10%、50/60Hz

2、彩色液晶屏幕

3、RS485通讯（modbus协议，9600，8，1，N）

4、4-20mA恒流变送输出

5、高、低越限报警继电器

6、 仪表尺寸：140*140*120mm，开孔尺寸：137*137mm

7、重量：0.9Kg

8、防护等级：IP65

9、多路传感器接入显示功能

5：安装方式

5.1主机安装

仪表应安装在清洁、干燥、通风好、无震动的位置，周围应无腐蚀性气体。

5.2电极安装

流通杯安装（在超低溶解氧的测量中需要配套电极专用的流通杯使用），通过密封性良好的水管，将水引入流通杯，电极拧进流通杯中，在密闭空间中测量水中的溶解氧

6：仪表面板及接线说明

前面板按钮

按MENU键：进入设置菜单，初始密码是0000.

数字编辑时移位

按ENT键：确认

按ESC键：返回

按上翻键：选项下翻动或数字增加。

按下翻键：选项上翻动或数字减少。

后面板接线说明

端子图：

端子说明：

| 1.S+：电极(透明线) | 11.I+： 4-20mA恒流源输出正 |
| --- | --- |
| 2.S-：电极（黑色） | 12.I -： 4-20mA恒流源输出负 |
| 3.NTC：电极TEMP（绿色） |  |
| 4.NTC：电极TEMP（白色） | 13. LO1: 低报警继电器常开1 |
| 5. 智能探头DC12V(红) | 14. LO2: 低报警继电器常开2 |
| 6. 智能探头GND(黑) | 15. HO1: 高报警继电器常开1 |
| 7. 智能探头485A（绿） | 16.HO2：高报警继电器常开2 |
| 8. 智能探头485B（黄） | 17. 220VN:交流220V输入N |
| 9.485A：接后台485+ | 18. NC:接地 |
| 10.485B：接后台485- | 19. 220VL: 交流220V输入L |

1、在通电前一定要确认接线正确，错误的接线可能导致仪表损坏。

2、取电不能从大功率设备的旁路，电源线与信号线分开。

6.仪表功能设置

6.1.主界面及主菜单

溶解氧：  6.31mA

5.00 ppb

主界面为测量值，副显示4-20mA电流输出值等数据。按下MENU键，输入密码（出厂密码0000，可密码修改）进入菜单

菜单结构总览

设置功能主菜单

1、系统设置

2、在线标定

3、远传设置

4、DO输出设置

5、信息查询

6、探头标定

7.仪表设置

7.1系统设置

1、背光设置

2、密码修改

3、mA修正

详解

| 序号 | 菜单名 | 图例 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背光设置： | 1、开（常亮） 2、关（自动） | 选择关可以省电. *液晶屏的背光延时20S自动熄灭 |
| 2 | 密码修改： | 0000 | 修改仪表密码. *初始密码：0000 |
| 3 | mA修正： | 1、4mA修正 2、20mA修正 | 用来微调4-20 mA电流的输出。1、进入4mA修正,电流端子固定输出4mA，用万用表mA档测量输出电流，如果电流偏小，则输入正补偿值，如果偏大则输入负补偿值） 2、进入20mA修正，电流端子固定输出20mA.修正方法如上 |

7.2 在线标定

当显示值与实际溶解氧数据有偏差的情况下，通过此标定输入显示值，仪表可以计算出探头数据与实际显示数据的偏移量，这个偏移量使得显示数据接近真实值。

注：当进行探头标定操作时，偏移量自动恢复为0.

7.3 远传设置

1、通讯设置

2、4-20mA设置

详解：

| 序号 | 菜单名 | 图例 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯设置： | 1、波特率 2、地址 | 设置通讯的波特率和地址 出厂默认： 波特率=9600,8,n,1 地址=0； |
| 2 | 4-20mA设置： | 1、4mA设置 2、20mA设置 | 对电流变送端子的输出电流进行设置，输入4mA和20mA的值。 |

7.3.1 通讯点表

采用MODBUS RS485通讯， MODBUS-RTU寄存器表如下。（数据类型：浮点数ABCD格式）

| MODBUS-RTU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 0-255可设置（出厂设置1） |  |  |  |  |
| 波特率 | 2400/4800/9600/19200可修改（出厂设置9600）,8, n,1 |  |  |  |  |
| 寄存器名称 | 地址 | 读/写 | 数据类型 | 长度 | 说明 |
| DATA1 | 0 | R | float | 2 | 通道1数据 |
| DATA2 | 2 | R | float | 2 | 通道1温度 |
| DATA3 | 4 | R | float | 2 | 通道1备用 |

- 通讯格式

Modbus通信默认的数据格式为:  9600、n、8、1（波特率9600bps，1个起始位，8个数据位，无校验，1个停止位）。

- 信息帧格式 (xx代表一个字节）

- 读数据指令帧

00		03	      xx   xx	        xx   xx    	  xx   xx

地址    功能码   寄存器起始地址     寄存器数量      CRC校验码（低字节在前）

- 读数据应答帧

00		03  	    xx             xx……xx		  xx	xx

地址    功能码     字节数            应答数据       CRC校验码（低字节在前）

举例：仪表ID设为1，DATA2数据为浮点数51.06（16进制数为424C 3D71）则

数采仪命令：01   03  0002  0002  65CB

仪表回应：01   03  04  424C  3D71  FF28

7.4  DO输出设置

通道1作为主通道，控制继电器报警输出。

1、高位设置值

2、高位迟滞量

3、低位设置值

4、低位迟滞量

高点继电器：实际测量值高于高位设置值时动作，实际测量值再下降到低于（高位设置值-高位迟滞量）时释放。

低点继电器：实际测量值低于低位设置值时动作，实际测量值再上升到高于（低位设置值+低位迟滞量）时释放。

（注：迟滞量避免继电器频繁动作，延长继电器或交流接触器的使用寿命。所以用户需根据实际情况设置高、低点迟滞量。）

7.5 信息查询

用于查看仪表的版本号等信息

7.6探头标定

1、零点标定

2、斜率标定

3、温度标定

详解：

| 序号 | 菜单名 | 图例 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零点标定： | ----零点标定----- 0.000 | - 溶解氧探头放入零氧水中 - 等待10分钟左右，等数据稳定后 - 按ENT键确认 |
| 2 | 斜率标定： | -----斜率标定----- 20.23 | - 溶解氧探头放入饱和氧气的空气中 - 等待10分钟左右，等数据稳定后 - 按ENT键确认 |
| 3 | 温度标定： | -----温度标定----- 1.000 | 输入当前实际温度对传感器温度进行校准 |

8：日常维护

仪表一般不需要日常维护，如出现故障可与本公司联系，在公司技术人员指导下进行调修。如用户无校验条件或需要维修请联系生产厂商。

传感器（氧电极）使用维护请注意以下几点：
(1)零氧校准：将电极放入5%亚硫酸钠溶液中，显示值越接近零越好 。
(2)空气中满度校准：显示值在当时温度的对应饱和溶解氧值。如果相差较大可反复二次校零氧和满度校准。
(3) 传感器维护非常简单，一般情况下不需维护，仅当读数出现异常方需进行维护。将传感器从污水中取出，用清水将荧光头冲洗干净即可，请注意荧光头涂有荧光材料，冲洗时要避免刮伤。

氧在不同温度的水中饱和含氧表

| 温度 ℃ | 溶解氧mg/L | 温度 ℃ | 溶解氧 mg/L | 温度 ℃ | 溶解氧 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14.64 14.22 13.82 13.44 13.09 12.74 12.42 12.11 11.81 11.53 11.26 11.01 10.77 10.53 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 10.30 10.08 9.86 9.64 9.46 9.27 9.08 8.90 8.73 8.57 8.41 8.25 8.11 7.96 | 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 7.82 7.69 7.56 7.46 7.30 7.18 7.07 6.95 6.84 6.73 6.63 6.53 |